无线遥控智能消解仪

使

用

操

作

说

明

书

天 津 市 莱 玻 特 瑞 仪 器 设 备 有 限 公 司

前言

感谢您购买我公司生产的产品。我们是一家专业从事环境试验设备及实验室仪器研究和生产的单位，在环境试验设备及实验室仪器领域积累了丰富的经验。产品广泛应用于航空、军事、农业、环境、人文、地质、科研、电子、电工、汽车、化工、仪器仪表、医疗制药等领域，我们将真诚的为您提供优良的设备和优质的服务。本操作说明书系针对日常操作参数详加说明。安全注意事项记载了有关安全使用的重要内容，请务必遵守，以保证实验的顺利完成。

目录

一、产品概述﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍4

产品特点﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍4

二、消解仪典型应用﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍4

三、主要技术参数﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍5

四、注意事项﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍5

五、操作示意图及说明﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍6

六、仪表操作说明﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍6

七、应用示例﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍10

八、接线图﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍11

九、常见故障与处理﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍11

十、装箱单﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍12

十一、保证书﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍12

十二、保修卡﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍14

一、产品概述：

本产品采用立体环绕式加热，“一站式”消解理念，在常压下消解样品，利用湿法消解方法，达到快速、稳定、高效的样品处理效果。适用于所有湿法消解，是食品、医药、农业、林业、环保、疾控、化工、生化、质检等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、植株、种子、矿石、生物组织、材料、总磷、总氮等样品消解、预处理、赶酸或其它辅助加热。

● 产品特点

1、环保设计，立体环绕加热，均匀性好；特殊保温材料，高效节能。

2、防腐蚀、耐酸碱、耐高温、易清洁。

3、加热面积大，能同时处理多个样品，孔间温度均匀，消解率高，单孔温度波动度±0.5℃。

4、先进的手持式掌上电脑控制及监视，实现无线通讯，通风橱外遥控操作，操作人员高度安全，也有效防止了酸类对电器设备的侵蚀。

5、4.3寸程控真彩触摸屏控温仪，储存7类多种方法，四十段程序控制，工作时间、升温梯度、速率自由设置实现智能消解，完成加热程序后自动停止加热，无须工作人员值守。

6、实时程序状态显示、实时工作曲线显示，实现加热温度可控、加热速率可控、加热保持时间可控。

7、双传感器测量，加热块和样液可同时测量，控温更加精确；也可选择一种传感器测量（测量样液传感器最高温度210℃）。

8、具有超温声光报警、自动断电功能，保证实验安全。

9、常压消解，回流孔设计，可以节约试剂耗材约50%。

10、“一站式”消解理念，消解、赶酸、定容可在同一消解罐内完成。

11、可连续工作48小时以上。

二、消解仪典型应用：

土壤处理EPA方法：3010a、3010b、3050b、3060等

水处理EPA方法：200.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等

电子产品处理方法：SJ/T1365-2006等

涂料处理GB方法：GB/T22788-2008等

土壤处理GB方法：GB/T22105.1-2008   GB/T22105.2-2008   GB/T22105.3-2008 等

食品处理GB方法：GB/T17138-1997   GB/T5009.11-2003   GB/T5009.17-1996等

所有湿法消解：可自定义方法程序

三、主要技术参数 ：

| 型号 | XJT16-20W | XJT36-20W | XJS54-24W | XJS20-42W | XJS36-42W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V/50Hz |
| 加热材质 | 铝合金+特氟龙 | 石墨 |
| 加热功率（W) | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高温度（℃） | 220 | 260 | 450 |
| 温度分辨率（℃） | 0.1 |
| 控温精度（℃） | 0.2 |
| 孔间均匀度（℃） | ±1.5 |
| 单孔温度波动度 | ±0.5（℃） |
| 样品处理量 | 16╳100ml | 36╳50ml | 54╳50ml | 20╳100ml | 36╳50ml |
| 消解孔径（D╳H)mm | Φ44╳50 | Φ31╳50 | Φ31╳50 | Φ44╳50 | Φ31╳50 |
| 加热模块外形尺寸(长╳宽╳高）mm | 470╳410╳275 | 510╳450╳275 | 620╳460╳300 | 520╳420╳320 | 500╳460╳320 |

四、注意事项：

●  安全：

1、该仪器用于无机分析实验中的样品前处理，符合多种方法标准、EPA方法标准。由于样品前处理具有一定的危险性，因此需要具备相关专业知识的人员来操作本仪器，在使用前请仔细阅读并理解仪器的使用注意事项及使用说明书全部内容。

2、样品处理需要用到各种不同的酸。如盐酸、硝酸、氢氧酸等；大部分酸具有挥发性而且对人体有害，因此本仪器应安装在通风的环境下使用，建议在通风橱内使用；并做好各种防护措施。

3、使用含有HCLO4的消解剂时，控制好HCLO4量和消解温度等条件，安全才有保障，否则有燃烧、爆炸的危险。

●  使用：

1、工作环境温度：-10℃~+70℃；空气相对湿度：＜90%。

2、工作场合：避免强烈震动，远离强电磁场干扰。

3、请在规定的温度范围之内使用本设备，禁止超过规定温度范围使用。否则会造成产品电热部分及控制部分损坏，

从而引起故障。

4、请使用专用独立的电源插座，并根据产品的使用功率匹配相应的电源及容量，并配备良好的安全保护接地，避

免出现意外事件。

5、消解仪处于工作状态时,应有专人照管。

6、工作完毕,关闭电源开关,切断电源。

7、设备工作时或工作完毕后，加热板面未完全冷却至室温时，切勿触摸加热板面，以免烫伤。

8、禁止将设备放入全封闭不通风的腔体内使用，以免因温度过高而造成设备损坏。

9、设备周围必须留有100MM以上的距离，避免因距离太近导致周围物品受热损坏。

10、设备使用完毕降至室温后，请将设备的机箱及加热表面擦拭干净。

11、请遵守实验室操作规程，避免强酸碱对人身体或财产造成损失。

12、如在实验过程中，出现容器破损等原因造成液体倾流情况，请按下述步骤进行清理：

（1）：断开仪器开关，拔下电源线并让仪器冷却下来。

（2）：用一根移液管吸取液体，避免与皮肤接触。

（3）：把残液送到适当的地方进行处理。

（4）：用镊子取走破碎玻璃，并用适当的物品擦拭掉所有残余液体，避免与皮肤接触。

●  维护：

1、在对设备进行维护、搬运时，一定要切断电源并拔下电源线。

2、使用前请把工作面擦拭干净,不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。

3、每次清洁仪器时,应用柔软布清洁残留在仪器表面的污垢，不能用水和其他有机溶剂清洗仪器，确保不要让水进入仪器内部或损坏仪器表面涂层。

4、请不要用坚硬的物体刮除仪器表面污垢，以免损坏仪器表面涂层。

●  存储：

1、请勿将设备放置在过于潮湿环境场所，以免因降低绝缘性引发触电事故。

2、存储环境温度：-20℃~+85℃；存储环境相对湿度＜90%。

五、操作示意图及说明：

对于样品前处理，开始时常常需要低温预处理，以防止易沸样品由于温度过高产生外溢，同时也避免了由于温度高过酸溶液的沸点而导致酸的无谓损失，而后再提高温度进行消解，最后升高温度赶酸，这样既缩短消解时间又节约了酸和降低了环境污染。

六、仪表操作说明：

●  性能指标：

1、温度测量范围：-10.0～510.0℃；

3、温度控制范围： 0.0～450.0℃可设；

4、工作时间：最大可设40段工作，每段时间设定范围： 0～1000分钟（设定温度-升温时间-保持时间=为两段）；

5、温度传感器：K型热电偶（主）；K（副）

6、工作环境： 电源电压：AC187～264V（50/60Hz）(额定电压220VAC)；

环境温度：0～40℃(不宜超过40℃)；

相对湿度：40～93%RH；

●  显示界面功能：

★选择页面：

1 点选设置键进入系统设置页面

2 点按选择后进入工作页面

★系统设置界面：

1 从机编号默认为1，输入完毕点按保存键

2 当触屏操作不准，可进行屏幕校正

3 点选备份数据可把工作过程参数备份至U盘

4 时间设置--系统时钟不准时可重新设定时间

5 当控温不稳定时可进行自整定

★数据备份界面：

需要数据备份时，首先把U盘插入控制盒U盘插口内。然后点击“备份数据至U盘”。数据将自动保存至U盘内。

★时间设置界面：

设置时间：点按需设置窗口，输入需设置的数值，并确认。

★自整定页面：

自整定设置：输入常用温度值然后点按“开始“。此时页面显示“整定进行中”。待整定完毕后，页面显示整定完成。

★工作页面：

1 左上角为内部电池电量显示

2 绿色指示灯为通讯指示，无连接时为灰色

3 左下测量按钮为内部传感器-外部传感器切换

4 右上为温度曲线显示，点按曲线视窗可弹出曲线显示页面

5 点按设置键可进行工作参数设置

★温度曲线显示页面：

1 点按曲线界面可返回工作页面

2 点刷新键则显示当前曲线

3 点按箭头图标可查看之前或最后曲线

★设置页面：

1 单段温度为：设定温度-升温时间-保持时间

2 点按温度修正可设置内外温差

★温度修正页面：

主传感器指内部传感器，副传感器指外接传感器

七、应用示例：

例：编程程序 —— 从室温经过30分钟到达100℃，再保持100℃45分钟，然后经过60分钟到达200℃，再保持200℃45分钟，结束运行。

1、在主界面中，点击相应类别，进入工作界面；点击设定按钮，进入设定编辑界面；

2、

第一组设定：点击温度文本框，弹出输入键盘，用数字键输入100，点击确定；再点击时间文本框，用数字键输入30，点击确定；点击保持文本框，用数字键输入45，点击确定；第一段输入完成。

第二组设定：同第一段方法相同，输入温度200，时间60，保持45，点击确定。

第三组设定：后续无操作设0即可。

结束设定：点击返回键，返回工作页面

3、在主界面点击运行键，系统会按照输入的设置方法运行。

4、工作中要查看温度曲线，点击工作界面的曲线框即可弹出温度曲线窗口，再次点击弹出的曲线窗口可返回工作页面。

八、接线图

九．常见故障与处理

| 现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无电源 | 电源插头未插好或断线 | 插好插头或接好线 |
|  | 空气开关开路 | 合上开关（如不能合上，检查电控箱）(XJS54-24W、XJS20-42W、XJS36-42W) |
|  | 保险熔断、船型开关损坏 | 更换保险管（XJT16-20、XJT36-20） |
| 不升温 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 电加热元件损坏 | 更换加热元件 |
|  | 控制仪表损坏 | 更换控温仪表 |
|  | 温度传感器松动或损坏 | 拧紧传感器或更换 |
| 超温异常 | 设定温度过高 | 调整设定温度 |
|  | 控制仪表坏 | 更换控温仪表 |
| 温度达不到设定温度 | 部分加热元件损坏 | 更换损坏部件 |
| 实际温度与仪表显示不符 | 仪表相关参数设定不正确 | 查看说明书重新调整 |
| 温度显示不稳定，或过冲太大 | 仪表未整定 | 查看说明书重新整定 |
|  | 加热不停输出 | 更换仪表 |

十．装箱单：

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 确认√ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | 消解仪 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 产品 | 控制器 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |  |
| 4 | 文件 | 合格单 | 份 | 1 |  |  |
| 5 | 文件 | 保修单 | 份 | 1 |  |  |
| 6 | 备件 | 熔断器 | 只 | 2 |  | 若为断路器可划掉此项 |
| 7 | 辅件 | 消解管 | 支 |  |  | 此项不属于标准配置，客户需求时再行配置 |
| 8 | 辅件 | 消解管 | 支 |  |  |  |
| 9 | 辅件 | 消解管支架 | 付 |  |  |  |

（装箱员需在封箱前逐一确认配件数量，确认无误后在勾选√）

本单所列物品与箱内所装实物相符

装箱员：                   日期：    年   月   日

编号：                     检验：

十一．保证书：

感谢您购买本公司产品，我们的产品在质量上是严格管理生产的，如有故障发生，以下的条件本公司是保证的：

产品名称：

型    号：

产品编号：

用户名称：

购买代理商：

购买日期：    年   月   日

保证条件：

一、免费维修条件：

①、从发票开出之日起，在一年保修期内，如果本公司的产品因仪器本身质量问题，本公司将按保证书所示条件保证免费予以更换配件及修理，加热元件属于耗材，不在保修范围。

②、如果保修期过后，所发生的故障是由本公司在设计上制造上引起的，本公司也将给予修理，并适当收取备件及上门费。

二、在保修期内遇到以下情况，本公司将收费修理：

①、使用错误所引起的故障。

②、任意改动仪表内部参数，或改动产品，修改不当所引起的故障。

③、由于火灾、地震、水灾等不可抗力的原因，以及电压不稳定和其它特殊的外来因素引起的故障。

④、不按本公司产品使用说明书中所规定操作，或用户在搬运时所引起的故障。

⑤、在运输中所发生的问题。

⑥、用户要求作定期检查和保养。

三、保证书生效

①、保证书上记录了所需的事项，以下本公司的代销商或厂家必须盖上代销商或厂家的印章才能生效。

②、用户应认真填写维修反馈单，并及时寄回我公司方能生效。

提示：

为了使用户能够得到满意的产品，以及为使用户能在所需时间内正常使用本公司的产品，当发生故障后，请速与本公司技术服务联系。

本保证书请用户妥善保管，以便维修而用。

技术服务热线：15822687129

十二．保修卡（用户保管）

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮编 |  |
| 电话号码 |  | 供应商 |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 修 记 录 | 修理员 |
|  | 日期 |
| 用户须知 | 1、请用户将维修反馈单内容填写好，自购机之日起，二个月内直寄本公司售后部（地址：天津市红桥区咸阳北路瞰海尚府FTTH3-19-02。邮编300131）。 2、保修卡遗失不补，私自涂改作废，维修时请出示发票复印件。 |

天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司

维修反馈单（回寄生产厂家）

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮编 |  |
| 电话号码 |  | 供应商 |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 修 记 录 | 修理员 |
|  | 日期 |
| 用户须知 | 1、请用户将维修反馈单内容填写好，自购机之日起，二个月内直寄本公司售后部（地址：天津市红桥区咸阳北路瞰海尚府FTTH3-19-02。邮编300131）。 2、保修卡遗失不补，私自涂改作废，维修时请出示发票复印件。 |

# Text boxes

✄

✄